ПРОТОКОЛ   ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБМЕНА

ЧЕРЕЗ   ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ   ПОРТ

ДЛЯ   ПРИБОРА   «АКРОН-01»

- Параметры сигналов информационного обмена между прибором и компьютером соответствуют стандарту RS-232C.

- Обмен осуществляется по двум линиям  “ПРИЕМ” и “ПЕРЕДАЧА”.

- Скорость обмена –  9600 бит/с.

- Формат посылки – 10 бит: 1 старт-бит, 8 бит данных, 1 стоп-бит.

- Контроль соединения – в ответ на посылку любого кода, за исключением 1А(НЕХ), прибор не позднее, чем через 1 секунду, возвращает дополнение принятого кода до 256.

- Код запроса передачи архива – 1А (НЕХ).

- Ответ прибора на запрос передачи архива – размер в байтах передаваемого массива (двухбайтное число N100, первым передается младший байт); далее, если N>100, передаются N байт архива (причем первые 100 байт содержат указатели файлов архива) и 1 байт контрольной суммы.

Примечание. Если N=100, это означает, что архив пуст.

- Структура архива – 50 двухбайтных указателей файлов архива (младший байт указателя следует первым; если указатель не использовался, он содержит код FFFF(HEX)) и до 50 файлов.

- Использование указателей: каждый указатель содержит смещённый порядковый номер первого байта файла, отсчитанный от начала принятого архива; смещение равняется 181 (например, указатель первого файла всегда принимает значение равное 281=100+181).

- Структура файла – 27-байтный заголовок, за ним – от 0 до 20000 измеренных значений расхода в формате стандарта IEEE-754 (укороченный вариант с двухбайтной мантиссой, первым следует младший байт мантиссы).

- Структура заголовка файла

| Составная часть файла | Занимаемые байты | Формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Объём | с 1-го по 4-й | BCD | следует умножить на 10Р1-2 |
| Длительность регистрации | с 5-го по 7-й | BCD | часы (7), минуты (6), секунды (5) |
| Указатель масштаба объёма Р1 | 8-й | BIN | от 0 до 4 |
| Верхний предел диапазона измерения расхода | с 9-го по 11-й | IEEE-754, укороченный |  |
| Указатель типа жидкости Р2 | биты с 0-го по 3-й 12-го байта | BIN | см. таблицу «Типы жидкости» |
| Число знаков после запятой в измеренных значениях расхода | биты с 4-го по 5-й 12-го байта | BIN | от 0 до 3 |
| Указатель единицы измерения Р3 | биты с 6-го по 7-й 12-го байта | BIN | см. таблицу «Единицы измерений» |
| Период регистрации | с 13-го по 16-й | ASCII | в секундах |
| Начало регистрации | с 17-го по 20-й | BCD | месяц (20), день (19), час (18), минута (17) |
| Диаметр трубопровода | с 21-го по 26-й | ASCII | в миллиметрах |
| Указатель возраста трубопровода Р4 | 27-й | BIN | см. таблицу «Возраст трубопровода» |

Общее примечание. Все многобайтные составные части заголовка, за исключением представленных в формате ASCII, передаются, начиная с младшего байта.

- Типы жидкости

| Значение указателя Р2 | # Тип жидкости |
| --- | --- |
| 0 | холодная вода |
| 1 | горячая вода |
| 2 | сточные воды |
| 3 | мазут |
| 4 | бензин |
| 5 | дизельное топливо |
| 6 | растительное масло |
| 7 | нефть |

- Единицы измерений

| Значение указателя Р3 | # Единица измерений |  |
| --- | --- | --- |
|  | # объёма | # расхода |
| 0 | м3 | м3/ч |
| 1 | м3 | м3/с |
| 2 | л | л/с |

- Возраст трубопровода

| Значение указателя Р4 | # Возраст трубопровода |
| --- | --- |
| 0 | менее 1 года |
| 1 | менее 2 лет |
| 2 | менее 5 лет |
| 3 | менее 10 лет |
| 4 | менее 15 лет |
| 5 | более 15 лет |