5.1.6. Коды ошибок

Во время должной работы (код ошибки = 0) регистр не отображается, появление ошибки вызывает мигание знака и отображение кода ошибки
в меню основных данных. Отображаются аварийные ситуации системы измерения, коды означают:

•	1 – превышение минимального расхода, ошибка отображается, когда средний поток на минуту является разницей между нулем и меньшим чем минимальный расход,

•	2 – в течение 24 часов отсутствие импульсов от счетчика воды и ∆T > 10°C (оба показателя: период отсутствия импульсов и разница температур может быть изменена пользователем),

•	4 –неисправен датчик температуры обратки или температура выходит за пределы диапазона,

•	8 –неисправен датчик температуры подачи или температура выходит за пределы диапазона,

•	16 – обращенные датчики температуры или отрицательная разница температур, отображение ошибки возникает, когда |∆T| > 0.3°C, в то время как регистрация ошибки в архиве данных происходит, когда |∆T| > нечувствительности разности температур,

•	32 – превышения максимального расхода Qs = 2 * Qp, рассчитывается как среднее значение за минуту,

•	64 – есть проблема с записью флэш-памяти – неисправна память,

•	128 – напряжение аккумулятора упало ниже минимального значения (3,0 В, заблокировано сохранение архивных данных на энергонезависимое запоминающее устройство, в течение 60 дней или в конце сезона, замените аккумуляторы),

•	256 – ненормативное превышение номинального потока (Qp <Q <= Qs) в течение 1 ч / сутки, сутки, начиная с момента первого превышения. Если в ближайшие 24 часа с момента обнаружения превышения, время такого превышения будет дольше, чем час, ошибка будет отображаться. Ошибка удаляется после 24 часов после обнаружения превышения,

•	512 – ненормативное превышение номинального потока (Qp <Q <= Qs) в течение 200 ч / год, год отсчитывается от отчетного периода
к следующему периоду (время записи годовых данных), если в это время поток превысил, по крайней мере, 200 часов, до конца расчетного периода, появится сигнал ошибки,

•	1024 – слишком небольшая разница температур, ошибка отображается, когда средняя разница температуры периода цикла 1 ниже установленного порога для вычисления энергии.

Коды ошибок могут суммироваться – например, «Er 12» – оба датчика повреждены. Удаление ошибок происходит автоматически при удалении причины, даже один раз появившаяся ошибка записывается в архивных данных. Увеличение счетчика времени неправильной работы часов происходит только тогда, когда ошибка длится в течение часа. Существует специальный архив состояний аварийной работы, описанных ниже.

В ситуации, когда будет обнаружена ошибка повреждения содержимого потребления тепла, происходит загрузка корректных данных с регистров энергонезависимой памяти. В случаи, когда загрузка не возможно из-за неисправности энергонезависимой памяти или когда напряжение аккумуляторов слишком низкое (ниже 2,8 В) будет отображено, что теплосчетчик перестаёт измерять.

ошибка	Lou BAt

повреждение флэш	Напряжение аккумулятора слишком низкое

В случае ошибок: 2, 4, 8, 16, 1024, следует отсутствие начисления энергии.

5.1.7. Реальное время и рабочее время

Данные, относящиеся к часам реального времени обновляются каждую секунду, но при отображении рассматриваются как сервисные данных. Эти параметры могут быть изменены пользователем. Календарь автоматически учитывает переход от лета к зиме, и наоборот, в соответствии
с действующими правилами в Польше. Тем не менее, вы можете отключить автоматическую смену времени. Часы, основаны на стандартном кварце 32768 Гц, точность которого зависит от температуры окружающей среды. Таким образом, счетчик тепла функционирует в переменной температуре до 90°С, показания времени могут также иметь значительную ошибку до нескольких минут в месяц.

Рабочее время и рабочее время с ошибкой считаются в часах. Рабочее время с ошибкой увеличивается только тогда, когда ошибка длится в течение часа.

Рабочее время:

Теплосчетчик имеет два регистра для расчета рабочего времени. Время работы рассчитывается в минутах, но отображается в часах.

•	ненормативное рабочее время, время рассчитывается, когда отображаются ошибки: 2, 4, 8, 16, 32, 1024,

•	нормативное рабочее время, время рассчитывается во всех других случаях не отображаются ошибки или уведомления об ошибках: 1, 64, 128, 256 или 512.

| Тип данных | Размер в байтах |
| --- | --- |
| Номер записи – Идентификация AMR | 4 |
| Дата и время записи | 5 |
| Тепло | 6 |
| Объем | 4 |

| Тип данных | Размер в байтах |
| --- | --- |
| Нормативное рабочее время | 4 |
| Ненормативное рабочее время | 4 |
| Дополнительный импульсный вход 1 | 10 |
| Дополнительный импульсный вход 2 | 10 |
| Дополнительный импульсный вход 3 | 10 |
| Дополнительный импульсный вход 4 | 10 |
| Средняя мощность за цикл | 2 |
| Средний поток за цикл | 2 |
| Средняя температура потока за цикл | 2 |
| Средняя температура обратки за цикл | 2 |
| CRC приведенных выше данных | 1 |
| вместе | 76 |

5.3.3. Архивизация аварийных состояний

Счетчики тепла Elf также оснащены архивизацией аварийных состояний (неисправностей). Предусмотренное место для архивизации является неизменимым и его размер не может конфигурироваться, в отличие от циклических архивов.

| Тип данных | Размер в байтах |
| --- | --- |
| Номер записи – Идентификация AMR | 4 |
| Дата и время записи | 5 |
| Тепло | 6 |
| Объем | 4 |
| Нормативное рабочее время | 4 |
| Ненормативное рабочее время | 4 |
| Дополнительный импульсный вход 1 | 10 |
| Дополнительный импульсный вход 2 | 10 |
| Дополнительный импульсный вход 3 | 10 |
| Дополнительный импульсный вход 4 | 10 |
| Код ошибки при обнаружении неисправности | 2 |
| Код ошибки перед обнаружением сбоя | 2 |
| CRC приведенных выше данных | 1 |
| вместе | 72 |

В случае коммуникационного интерфейса M-Bus считывания данных выполняется с использованием протокола в соответствии с PN-EN 13757-3:2005, PN-EN 1434-3:2009. Выполняемый протокол позволяет на первичную адресацию с 1-байтовым сетевым адресом, вторичную адресацию с использованием 8 цифрового идентификатора клиента и расширенную вторичную адресацию с фабричным номером. Вот список данных, которые считываются с помощью протокола M-BUS:

– Серийный № счетчика тепла,

– № клиента / пользователя,

– Текущая дата,

– Потребление тепла,

– Объем с датчика расхода,

– Данные счетчиков, четырех дополнительных импульсных входов (по объему или энергии по дополнительному тарифу последовательно от 1 до 4). ПРИМЕЧАНИЕ: Значение счетчика не передается, когда вход не активен,

– Расход, мощность и сиюминутная температура,

– Код ошибок,

– Нормативное и ненормативное рабочее время.